№41_Электронный термометр

(стрелочный индикатор)
Краткое описание радиоконструктора.

Радиоконструктор позволяет собрать простой электронный термометр. Он способен измерять температуру от 0 (С до 100 (С или от 0 (С до 50 (С или от –50 (С до +50 (С, все зависит от стрелочного индикатора РА1, используемого в приборе.

Так с показанным на схеме микроамперметром на 100мкА термометр насчитан на работу в первом диапазоне (0…100 (С), с микроамперметром 50мкА (0…50 (С), а с индикатором на 50мкА, но с нулевой отметкой посередине  шкалы (-50…+50 (С). Датчиком является кремниевый диод VD1 – КД102А. Его подключают к прибору 2х жильным проводом (желательно экранированным). Длина провода может достигать нескольких метров.

Основные технические характеристики

	· Напряжение питания, В

· Диапазон температур, (С

· Размер платы, мм
	9

0…100

0…50

-50…+50

40х22

	Принципиальная схема

[image: image1.png]





Подготовка и настройка радиоконструктора.

Сборка производится на печатной плате входящей в состав комплекта, согласно принципиальной схеме и рисунку радиоконструктора в сборе. 

Налаживание собранного прибора начинается с проверки потребляемого им тока. К зажимам ХТ1 и ХТ2 подключить диод-датчик. Затем проверить действие переменного резистора R2 , устанавливая им стрелку индикатора на отметку 20мкА при нормальной окружающей температуре 20 (С. После этого, зажав в руке датчик, наблюдать за увеличением показаний прибора. Если показания, наоборот падают, изменить полярность микроамперметра.

Следующий этап – калибровка прибора. Диод- датчик опустить в сосуд с водой и снегом или льдом ( в воде должен находиться один из выводов диода) – температура такой смеси 0 (С. Резистором R2 установить стрелку микроамперметра точно на нулевую отметку шкалы. Затем диод- датчик (одним концом) поместить в кипящую воду и резистором R9 добиться установки стрелки микроамперметра на отметку 100мкА. Так калибровать прибор несколько раз, пока не удастся добиться точных показаний прибора. В дальнейшем достаточно будет корректировать положение стрелки индикатора переменным резистором R2, помещая датчик в комнату с известной температурой.

Для термометра со шкалой 0…50 (С датчик опустить в стакан с остывшей горячей водой и помещенным в него контрольным термометром в тот момент, когда температура воды достигнет заданной (50 (С). Если калибровку делать летом, то диод-датчик можно поместить в морозильную камеру холодильника.

Конструкция датчика показана на рисунке 2. На наружную изоляцию (2) одного из концов кабеля РК75-1-22 надевают фторопластовую трубку (1) длиной 8 мм (посадка ее на кабель должна быть достаточно тугой). Этот конец кабеля предварительно разделывают, оставив свободным от изоляции на длину 2…2,5мм центральный провод (3) и оплетку (4). Оплетку кабеля облуживают. Вывод анода диода укорачивают и паяльником с тонким жалом припаивают к центральному проводнику кабеля. Катодный вывод плотно прижимают к корпусу диода и припаивают к оплетке кабеля. Места пайки и диод заливают эпоксидной смолой (5). Затем фторопластовую трубку (1) сдвигают до касания с диодом и дают смоле просохнуть.

Для подключения другого датчика к прибору используют любой миниатюрный разъем.

После окончания сборки внимательно проверьте правильность выполнения монтажа. 

Перед подключением  проверьте полярность подаваемого на схему напряжения.  

Правильно собранный радиоконструктор  работоспособен.

